## Slide 1: Analisadores para Monitoramento ambiental

## Slide 2: Protocolo de Kyoto
Finalidade:
Buscar o entendimento global de todas as nações, com o objetivo de minimizar o aquecimento da terra.
Dificuldades:
Para ter eficácia precisa ser ratificado por um mínimo de 55 países responsáveis por 35% das emissões globais.
Novo protocolo deverá entrar em vigor em 2005.
Os EUA abandonaram em 2001, alegando que estava prejudicando sua economia, e beneficiando os países em desenvolvimento.

## Slide 3
Cenário: Emissões atmosféricas
EUA – 36,1%
Rússia – 17,4%
Outros 125 países – 46,5%

## Slide 5
Principais poluentes a serem analisados:
CO, SO2, SO3, NO, NO2, NO3, etc.
Principal contribuinte para a chuva ácida:
Grandes emissões de SO2, (Dióxido de Enxofre)

## Slide 6
O SO2 é rapidamente oxidado a SO3 (trióxido de enxofre) na atmosfera, em reações com radicais hidroxílicos (CA-8) ou peróxido de hidrogênio (H2O2). Tanto o SO2 quanto o SO3 são muito solúveis em água, formando respectivamente o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico.

## Slide 7: Dióxido de Enxofre (SO2)
Características:
Incolor;
Não inflamável;
Densidade 2,3 vezes maior que o ar;
Odor forte;
Toxidez 10ppm causa irritação;
100ppm tolerável por poucos minutos;
500ppm sufocação;
Anexo 11 da NR 15 considera 4ppm ou 10mg/m3 tolerável por um período de 48 horas semanais.

## Slide 8
Diante de tais cenários, faz-se necessário uma medição e monitoramento contínuo (CEMS), visando adequar as exigências dos órgãos ambientais.

## Slide 9
Formas de detecção do SO2:
Devido a sua sensibilidade ao infra vermelho (IV) e ao ultra violeta (UV) utilizamos:
Analisadores infra vermelho, para altas concentrações, acima de 50ppm.
Analisadores ultra violeta, para concentrações abaixo de 50ppm ou até ppb

## Slide 10
A Legislação Brasileira através do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), estipula limites dependendo da fonte e do local.
A unidade estipulada é dada em Kg/h ou em ton/ano que a fonte pode expelir, desta forma temos a unidade de massa e não em volume (mg/m3) ou percentual do volume ppm, como a maioria dos analisadores medem.
Bem como o método estabelecido em base seca e não em base úmida.

## Slide 11: Cubeta de Medição

## Slide 12: Circuito Básico de Análise

## Slide 13: Adequação a Norma

## Slide 14: Critérios para analise (SO2)
Condicionamento da amostragem é fundamental para expressar a realidade do processo uma vez que o SO2 é facilmente absorvido pela água mascarando assim a sua análise.
Diluição da amostra com ar seco é recomendado para alguns casos.
Pressão, temperatura e vazão da amostra é bastante significativo.
Conhecimento do Processo para estabelecer o Range adequado.
Localização do ponto de amostragem.

## Slide 15: Monitoramento de Emissões lucro certo.
A implantação do CEMS ( Continuous Emissions Monitoring Systems ) não é só uma questão legislativa e sim uma forma de analisar a Saúde e a eficiência do seu processo.
Exemplo: eficiência na combustão de um Forno, uma planta de oxidação ou uma planta de Acido Sulfúrico

## Slide 16: Qual o CEMS ideal?
Até o momento não conheço um CEMS ideal pois cada processo tem suas particularidades que devemos entender bem.
Envolver todas as disciplinas ( Manutenção, Laboratório e Meio Ambiente e até o setor jurídico da empresa ).
Conhecer bem as regras do Órgão Ambiental e se possível superar as expectativas.

## Slide 17
Devemos estar atento a todas as fontes poluidoras pois muitas vezes o que é considerado como poluente poderá se reverter em lucro com poucas modificações no processo.

## Slide 18
OBRIGADOA
TODOS