## Slide 1: WNAP – Salvador 20/out/04
Analisadores de Processos
Márcio Borges
marcio.borges@braskem.com.br
Tel 71 632 5581

## Slide 2: Introdução
Analisadores funcionam?
Porque existem tantos analisadores sem funcionar ?
Visão geral de como fazer e manter analisadores funcionando
Como os analisadores funcionam na Braskem

## Slide 3: Tópicos
Justificativa para aquisição
Especificação e compra de analisadores
Projeto e Instalação
Validação de analisadores
Manutenção e confiabilidade
Caso Braskem/Insumos Básicos
Considerações finais

## Slide 4: Justificativas
Legislação
Segurança
Processo
Produção

## Slide 5: Legislação (licença operacional)
Exigência de órgãos ambientais
  CEMS (Continuos Emissions Monitoring Systems) - USA (40 CFR 60 e 40 CFR 75)
      Exatidão, repetibilidade e disponibilidade
  Controle de Efluentes Industrias (TOC, pH)
  Águas subterrâneas (futuro próximo) – (espectroscopia)

## Slide 6: Segurança
Segurança de Processo
  Monitorar nível de contaminantes no processo (Explosões, Incêndios)
Segurança Pessoal
  Limite de exposição (OSHA)
  Teor de oxigênio e CO no ar

## Slide 7: Processo
Monitoramento do comportamento do processo
  Monitoramnto de carga e produto (%) (ciclo longo)
    Índice de reação ou de separação
Qualidade do produto
  Análise dos contaminantes (ppm/ppb)
Controle de Processo (controle de malha)
  Índice de severidade, eficiência de reação (ciclo curto)

## Slide 8: Produção
Aumento de produção
  Diminuição de produto off-spec
  Otimização de processo (usar ao máximo a capacidade dos equipamentos)
  Economia de vapor/energia/combustíveis

## Slide 9: Projetos
Definição do escopo (conceitual)
  Finalidade da medição
  Componentes a ser mensurados
  Range de medição
  Precisão requerida
►

## Slide 10: Projetos
Detalhamento
  Checar conceitual no campo
  Aquisição/especificação de materiais
  Definição do sistema de amostragem
  Discussão com processo
  Transmissão de sinais
  Localização
  Aspectos ambientais

## Slide 11: Especificação
Detalhamento do analisador
  Precisão do equipamento
  Interferentes do processo
  Classificação de área
  Transmissão do sinal
  Consulta a outros usuários
  ►
Prospecção Tecnológica

## Slide 12: Aquisição
Compra direta / concorrência

## Slide 13: Aquisição
Vantagens | Desvantagens
Familiaridade com equipamento (manutenção, design) | Restrição de tecnologia, redução de inovação
Treinamento reduzido | Menor competição para o negócio
Customização de equipamentos | Atraso de tecnologia
Melhor relacionamento | Perda de contato com outros fornecedores
Menor prazo para decisão de compra | 
Redução de inventário de sobressalentes | 
Descontos | 
Familiarização do fornecedor com o seu processo | 

## Slide 14: Aquisição
Aquisição de sistemas
  Analisadores não operam sozinho, fazem parte de um sistema
    Sistema de amostragem
    Sistema de aquisição de dados
  Sempre comprar um analisador como um sistema e não como um item isolado
Teste de aceitação

## Slide 15: Aquisição
Parecer Técnico
  Envolvimento dos técnicos
Relacionamento com fornecedores
  Parceria
  Confiabilidade
  Garantias

## Slide 16: Instalação
Supervisão na Instalação
  Designar pessoal treinado para acompanhamento
  Contratação de pessoal especializado
Utilidades requeridas
  Instalações elétricas
  Gases de utilidades
  Padrões de calibração

## Slide 17: Instalação
Comissionamento / Start up
  Aquisição de peças sobressalentes
  Treinamento com fornecedor
  Acompanhamento do fornecedor

## Slide 18: Validação
Processo de Validação (1o passo)
  Check da performance contra as especificações do fornecedor
    Amostra de calibração para check dos fatores de resposta de uma média de 6 análises
    Check a linearidade no range especificado

## Slide 19: Validação
Processo de Validação (2o passo)
  Check da performance contra um método de laboratório certificado
    Amostra selecionada (padrão) com concentração similar ao do processo a ser analisado
    Mínimo de seis análises para cada método
    As análises do padrão no analisador de processo devem ser intercaladas com análises do processo

## Slide 20: Validação
Processo de Validação (2o passo)
  Sempre analisar três vezes e usar o último resultado
  Usar teste de Dixon para eliminar outlier
  Usar F-test para avaliar precisão do método de laboratório (comparar com histórico)

## Slide 21: Validação
Processo de Validação (3o passo)
  Usar o teste t-student para avaliar variância entre os métodos
  Geralmente intervalo de confiança de 95%
  Se as médias não são significativamente diferentes ► Analisador Validado
ASTM D3764

## Slide 22: Manutenção
Formação da Equipe
  Que tipo de formação deve ser requerida?
    Instrumentação
    Eletrônica
    Química
    ????

## Slide 23: Manutenção
Formação da Equipe
  Quantos técnicos são necessários?
    Depende do número de analisadores
  Quantos analisadores por técnico?
    Depende da capacitação de cada um

## Slide 24: Manutenção
Classificação | Tipo de Analisador | HH/sem/analisador
Simples | pH, cond, oxigênio | 1,7
Complexos | CG, IV, Umidade, EM | 3,8
Meio-Ambiente | Opacidade, Nox, SO2, Combust | 2,0
Propriedades físicas | Dens, Calorim, Viscosímetro | 2,7

## Slide 25: Manutenção
Treinamento da equipe
  Motivação, Assistência, Inspiração
  Não confundir experiência com habilidade
  Módulos (instrumentação, eletrônica, química, informática etc)
  Muita prática em campo (on-job)

## Slide 26: Manutenção
Planejamento de manutenção
  Em geral, a instrumentação tradicional pratica apenas manutenção não planejada (ou pós falha)
  Analisadores precisam de manutenção planejada, calibrações freqüentes e registros
  Garantir fornecimento de padrões de calibração
  ►

## Slide 27: Manutenção
Política de sobressalentes
  Componentes de um sistema sempre falham
  Lista de sobressalentes
  Sobressalentes críticos
  Facilidade na aquisição
  Alinhamento entre as partes (técnicos e fornecedores)
  Reavaliação contínua

## Slide 28: Manutenção
Confiabilidade
  Eu não confio neste analisador !
    Analisadores de monitoramento com FO < 95%
    Analisadores de controle de malha com FO < 98%
    Sgurança/Meio ambiente com FO < 100%
  Como garantir a confiabilidade do analisador?
    Plano de manutenção adequado
    Acompanhamento dos registros
    Controle estatístico ►
    CEP cruzado

## Slide 29: Manutenção
Indicadores de Performance
  Percentual de cumprimento de manutenção planejada
  Consumo de gases
  Consumo de sobressalentes
  Fator operacional – Índice de disponibilidade

## Slide 30: Caso Braskem / Insumos Básicos
Exemplo de aplicação
  Produção de Etileno

## Slide 31: Caso Braskem/Insumos Básicos
CG
H2O
O2
CG
CG
NaOH
CG
CG
CG
H2O
CG
H2
NIR
CG
O2
CO
Vapor
pH
Cond
Silica
Nafta
FuelGas
Calorímetro
Dens
pH
H2SO4

## Slide 32: Caso Braskem / Insumos Básicos
Composição da equipe
Químico Industrial
Tec Química
04
Tec Instrumentação
04
Téc Eletrônica
07
Tec Engenharia
02

## Slide 33: Caso Braskem / Insumos Básicos
Quantidade de equipamentos
  271 instalados
  200 em operação
  71 desativados (falha de especificação, falha de instalação, falha de projeto etc)
Perspectiva 2005
  60 novos equipamentos

## Slide 34: Caso Braskem / Insumos Básicos
Tipo de equipamentos
Cromatógrafos
FTNIR
Silicometro
Umidade
Oxigênio
Condutividade
CO, CO2
Combustíveis
NOx, SO2
Calorímetro
Densitometro

## Slide 35: Caso Braskem / Insumos Básicos
Fornecedores (Parceiros)
Siemens Applied
ABB
Panametrics
Servomex
Mettler Toledo
Emerson
Land Combustion

## Slide 36: Conclusões
Analisadores funcionam desde que.......
Formação de pessoal especializado
Tendência futura

## Slide 37: Referências bibliográficas
Manuais de equipamentos
Analytical Instrumntation, Sherman R.E.
Métodos ASTM