## Slide 1
UFBA
INSTITUTO DE QUÍMICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA
Elaborado por:
Prof. Wilson Lopes, Prof. Miguel Fascio
CROMATOGRAFIA GASOSA (CG)

## Slide 2
CONTEÚDO
1.INTRODUÇÃO
Conceito, Histórico, Vantagens, Aplicações, Limitações
2.TEORIA BÁSICA
Mecanismo da separação
Classificação
Tempo de Retenção, Prato Teórico
Eficiência, Resolução e Seletividade
3.INSTRUMENTAÇÃO
Fase Móvel e Fase Estacionária,
Injetor, Forno, Coluna e Detector
4.ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
5.PREPARO DE DERIVADOS
6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 3
INTRODUÇÃO

## Slide 4
PRINCÍPIO BÁSICO
PROCESSO FÍSICO DE SEPARAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO ENTRE DUAS FASES
  FASE MÓVEL
  FASE ESTACIONÁRIA
LÍQUIDO
GÁS
SÓLIDO
LÍQUIDO

## Slide 5
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR
T=10’
T=20’

## Slide 6
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 7
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 8
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 9
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 10
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 11
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 12
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 13
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 14
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 15
PRINCÍPIO BÁSICO
DETECTOR
MAIOR INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA MENOR
FLUXO DA FASE MÓVEL
T=0
INJETOR

## Slide 16
SEPARAÇÃO CROMATOGRÁFICA
PROPRIEDADES DAS SUBSTÂNCIAS
VARIÁVEIS:

## Slide 17
HISTÓRICO
1940
1950
1960
PRIMEIRO CROMATÓGRAFO (Martin e James)
COLUNAS CAPILARES (Golay)
CLL (Martin e Synge)
PRIMEIRO EQUIPAMENTO COMERCIAL (Griffin & George)
PERÍODO DE EXPANSÃO
Prêmio Nobel 1952

## Slide 18
VANTAGENS
RESOLUÇÃO
SENSIBILIDADE
EXATIDÃO
SIMPLICIDADE
PEQUENAS QUANTIDADES
VERSATILIDADE
ANÁLISE CONTÍNUA
RAPIDEZ

## Slide 19
LIMITAÇÕES
SUBSTÂNCIAS DEVEM SER VOLÁTEIS
ESTABILIDADE TÉRMICA
PURIFICAÇÃO PRÉVIA
PEQUENAS QUANTIDADES
IDENTIFICAÇÃO INSUFICIENTE

## Slide 20
TIPOS DE AMOSTRAS
GASES – LÍQUIDOS - SÓLIDOS
PESO MOLECULAR: 2 – 1200
ORGÂNICAS OU INORGÂNICAS
AMOSTRA DEVE SER VOLÁTIL

## Slide 21
AMOSTRAS NÃO VOLÁTEIS
DERIVATIZAÇÃO
  AMINO-ÁCIDOS
  CARBOIDRATOS
  ÁCIDOS CARBÓXILICOS
PIRÓLISE
  POLÍMEROS
  MACROMOLÉCULAS
TÉCNICAS ESPECIAIS

## Slide 22
CLASSIFICAÇÃO
PLANAR
CP
CGS
CGL
COLUNA
GASOSA
LÍQUIDA
  CROMATOGRAFIA
CCD
CLS
CLL
CFQL
CTI
CE

## Slide 23
TEORIA BÁSICA

## Slide 24
MECANISMO DE SEPARAÇÃO
ADSORÇÃO (CGS)

## Slide 25
MECANISMO DE SEPARAÇÃO
PARTIÇÃO (CGL)

## Slide 26
CROMATOGRAMA
TEMPO
tR = TEMPO DE RETENÇÃO
tM = tR DE COMPOSTOS NÃO RETIDOS
t´R = TEMPO DE RETENÇÃO AJUSTADO
tR’ = tR - tM

## Slide 27
TEMPO DE RETENÇÃO
ESTRUTURA QUÍMICA DO ANALITO
TEMPERATURA DA COLUNA
TEMPERATURA
DA COLUNA
PRESSÃO
DE VAPOR
VELOCIDADE
DE MIGRAÇÃO
INTERAÇÃO COM A FASE ESTACIONÁRIA
PRESSÃO DE VAPOR DO ANALITO

## Slide 28
EFICIÊNCIA DA COLUNA
NÚMERO DE PRATOS TEÓRICOS (N)
ALTURA EQUIVALENTE A UM PRATO TEÓRICO (H)

## Slide 29
NÚMERO DE PRATOS TEÓRICOS
FATORES QUE EXERCEM INFLUENCIA
  COMPRIMENTO DA COLUNA
  DIÂMETRO DA COLUNA
  GRANULAÇÃO DO SUPORTE (EMPACOTADAS)
  QUANTIDADE DA FASE ESTACIONÁRIA
  QUANTIDADE DA AMOSTRA
  VELOCIDADE DE FLUXO
  TEMPERATURA DA COLUNA

## Slide 30
EFICIÊNCIA DA FASE ESTACIONÁRIA
SELETIVIDADE

## Slide 31
EFICIÊNCIA DA FASE ESTACIONÁRIA
SELETIVIDADE

## Slide 32
RESOLUÇÃO (R)

## Slide 33
AUMENTAR RESOLUÇÃO
AUMENTAR t
    FASE LÍQUIDA MAIS SELETIVA
DIMINUIR Wb
    MAIOR NÚMERO DE PRATOS TEÓRICOS

## Slide 34
RESOLUÇÃO

## Slide 35
EFICIÊNCIA x SELETIVIDADE

## Slide 36
EFICIÊNCIA x RESOLUÇÃO
 PEQUENO
N PEQUENO
 GRANDE
N PEQUENO
 PEQUENO
N GRANDE
 GRANDE
N GRANDE

## Slide 37
EFICIÊNCIA DA COLUNA
EQUAÇÃO DE VAN DEEMTER
A = EFEITO DO MÚLTIPLO CAMINHO
B = DIFUSÃO MOLECULAR
C = RESISTÊNCIA À TRANSFERÊNCIA DE MASSA
 = VELOCIDADE LINEAR MÉDIA DO GÁS DE ARRASTE
H = ALTURA EQUIVALENTE A UM PRATO TEÓRICO (AEPT)

## Slide 38
A = EFEITO DO MÚLTIPLO CAMINHO
B = DIFUSÃO MOLECULAR
C = RESISTÊNCIA À TRANSFERÊNCIA DE MASSA

## Slide 39
EFICIÊNCIA DA COLUNA
A VELOCIDADE DO GÁS () E A AEPT EQUAÇÃO DE VAN DEEMTER
ÓTIMO
HMIN

## Slide 40
INSTRUMENTAÇÃO

## Slide 41
CROMATÓGRAFO A GÁS
DIAGRAMA DE BLOCO

## Slide 42
CROMATÓGRAFO A GÁS
ESQUEMA BÁSICO

## Slide 43
CONTROLES DE FLUXO DE PUREZA

## Slide 44
CROMATÓGRAFO A GÁS
EQUIPAMENTO VARIAN MODELO 3350

## Slide 45
SISTEMA CG-EM (GC-MS)
EQUIPAMENTO SHIMADZU

## Slide 46
FASE MÓVEL
GÁS DE ARRASTE
  NITROGÊNIO
  HIDROGÊNIO
  HÉLIO
  ARGÔNIO
MEDIDOR
DE FLUXO

## Slide 47
FASE MÓVEL
CARACTERÍSTICAS
  INERTE
  PURO
  SECO
  BAIXO CUSTO
  ADEQUADO PARA O DETECTOR

## Slide 48
INJEÇÃO
MICROSERINGA
PARÂMETROS
TEMPERATURA DO INJETOR
      50oC MAIOR QUE O ANALITO MENOS VOLÁTIL
    VOLUME INJETADO
      ANALÍTICA 0,2 – 20 L
      CAPILAR 0,001 – 0,5 L

## Slide 49
SISTEMA DE INJEÇÃO
INJETOR CONVENCIONAL “ON-COLUMN”

## Slide 50
SISTEMA DE INJEÇÃO
INJETOR COM DIVISOR DE FLUXO (SPLIT)
PROPORÇÃO DE PURGA: 1/100

## Slide 51
INJEÇÃO MANUAL
SERINGA DE 10 L

## Slide 52
INJETOR AUTOMÁTICO

## Slide 53
VELOCIDADE DE INJEÇÃO
INSTANTÂNEA
LENTA
t = 0
t = x
t = 0
t = x

## Slide 54
COLUNA CROMATOGRÁFICA
SCOT = Support Coated Open Tubular WCOT = Wall Coated Open Tubular

## Slide 55
COLUNA EMPACOTADA

## Slide 56
COLUNA CAPILAR
COLUNA TUBULAR ABERTA DE SÍLICA FUNDIDA
(WCOT)

## Slide 57
TIPOS DE COLUNAS
DIÂMETRO INTERNO
0,1 – 0,5 mm
2-6 mm
COMPRIMENTO
5 – 100 m
0,5 – 5 m
CARACTERÍSTICA
CAPILAR
EMPACOTADA
MATERIAL DO TUBO
VIDRO
AÇO
.
SILICA FUNDIDA
COBRE
.
-
VIDRO
FORMA
ESPIRAL
ESPIRAL
.
-
CURVA “U”
FASE ESTACIONÁRIA
0,5 – 2,0 m
~5 m (~10x)

## Slide 58
TIPOS DE COLUNAS
VAZÃO ( mL/min )
1 - 5
20 - 60
SUPORTE
-
CHROMOSORB
CARACTERÍSTICA
CAPILAR
EMPACOTADA
AMOSTRA (L)
0,001 – 0,5
0,20 - 20
TEMPERATURA ( oC )
25 - 350
25 - 350
PRATOS TEÓRICOS
ATÉ 200.000
1.000 – 10.000
RESOLUÇÃO
ALTA
BAIXA
GRANULOMETRIA (malhas)
-
80 - 100

## Slide 59
FASE ESTACIONÁRIA SÓLIDA
CARACTERÍSTICAS
  INERTE
  GRANDE ÁREA SUPERFICIAL
  PARTICULAS REGULARES E UNIFORMES
  RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA
TIPO | APLICAÇÃO
GEL DE SÍLICA | GASES PERMANENTES, HIDROCARBONETOS
ALUMINA | HIDROCARBONETOS
POLÍMEROS POROSOS | GASES PERMANENTES,COMPOSTOS APOLARES
CARVÃO GRAFITINIZADO | ISÔMEROS ESTRUTURAIS E GEOMÉTRICOS

## Slide 60
SUPORTES
CARACTERÍSTICAS
  INERTE
  GRANDE ÁREA SUPERFICIAL
  PARTICULAS REGULARES E UNIFORMES
  RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA
TIPOS
  TERRAS DIATOMÁCEAS* (Chromosorb, Anachrom)
  GEL DE SÍLICA
  ALUMINA
  POLÍMEROS POROSOS
  PÉROLAS DE VIDRO POROSAS
* TRATADAS COM AGENTES SILANIZANTES

## Slide 61
FASE ESTACIONÁRIA LÍQUIDA
CARACTERÍSTICAS
  ESTABILIDADE TÉRMICA
  BOM SOLVENTE
  BAIXA PRESSÃO DE VAPOR
  QUIMICAMENTE INERTE
  BAIXA VISCOSIDADE

## Slide 62
FASE ESTACIONÁRIA LÍQUIDA
ESQUALANO
HIDROCARBONETO
NÃO POLAR
TIPO
NATUREZA
POLARIDADE
OV-1
METIL-SILICONE
BAIXA
OV-17
FENIL-METIL-SILICONE
MÉDIA
OS-138
POLIFENIL-ÉTER
MÉDIA-ALTA
CARBOWAX
POLIETILENOGLICOL
ALTA

## Slide 63
FASE ESTACIONÁRIA
DIMETIL-SILICONE
FENIL-METIL-SILICONE
CARBOWAX
TL: 350oC
TL: 225oC
TL: 350oC

## Slide 64
FASE ESTACIONÁRIA
PORAPAKR
TL: 225oC

## Slide 65
SELEÇÃO DA FASE ESTACIONÁRIA
MÉTODO CLÁSSICO
    ANÁLISE DE ESTRUTURA
    INTERAÇÃO SOLUTO SOLVENTE
    TENTATIVA E ERRO
A PARTIR DE 1970
    ÍNDICE DE RETENÇÃO DE KOVATS
    CONSTANTE DE McREYNOLDS
    CONSTANTE DE ROHRSCHNEIDER

## Slide 66
SELEÇÃO DE FASES ESTACIONÁRIAS
CONSTANTES DE McREYNOLDS
COMPOSTO | SÍMBOLO | IRIESQUALANO
1. BENZENO | x´ | 653
2. n-BUTANOL | y´ | 590
3. 2-PENTANONA | z´ | 621
4. NITRO-PROPANO | u´ | 652
5. PIRIDINA | s´ | 699
6. 2-METIL-2-PENTANO | H | 690
7. 1-IODOBUTANO | J | 818
8. 2-OCTINO | K | 841
9. 1,4-DIOXANA | L | 654
10. CIS-HIDRINDANO | M | 1.006
I = IPOLAR – IAPOLAR (ESQUALANO)
F.E: 20% em Chromossorb W-AW; COLUNA 2 m, ¼ ID; MALHAS 80-120; 12 oC

## Slide 67
CONSTANTES DE McREYNOLDS
FE | TL oC | x´ | y´ | z´ | u´ | s´ | PR
ESQUALANO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0
SE-30 | 100 | 15 | 53 | 44 | 64 | 41 | 5,1
OV-1 | 350 | 18 | 55 | 44 | 65 | 42 | 5,3
ADIO | - | 76 | 181 | 121 | 197 | 134 | 16,8
OV-17 | 375 | 119 | 158 | 162 | 243 | 202 | 21,0
CARBOWAX 20M | 225 | 322 | 536 | 368 | 572 | 510 | 54,7
FFAP | 250 | 340 | 580 | 397 | 602 | 627 | 60,3
DEGS | 200 | 496 | 746 | 590 | 837 | 835 | 83,1
OV-275 | 250 | 629 | 872 | 763 | 1.106 | 849 | 100,0
SELEÇÃO DE FASES ESTACIONÁRIAS

## Slide 68
FORNO DA COLUNA
SEPARAÇÃO ISOTÉRMICA
CARACTERÍSTICAS
  ESTABILIDADE TÉRMICA (± 0,1°C)
  AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO RÁPIDO

## Slide 69
FORNO DA COLUNA
TEMPERATURA DA COLUNA

## Slide 70
FORNO DA COLUNA
TEMPERATURA PROGRAMADA

## Slide 71
SISTEMA DE DETECÇÃO
GRÁFICO DE RESPOSTA OU SINAL x TEMPO
CROMATOGRAMA

## Slide 72
DETECTORES
CARACTERÍSTICAS
  SELETIVIDADE
  LINEARIDADE
  SENSIBILIDADE
  NÍVEL DE RUIDO
  QUANTO À DESTRUIÇÃO DA AMOSTRA
      DESTRUTIVOS
      NÃO DESTRUTIVOS

## Slide 73
DETECTORES
SELETIVIDADE
UNIVERSAL
TODAS SUBSTÂNCIAS
DCT
SELETIVO
DETERMINADOS COMPOSTOS
DIC, DCE
ESPECÍFICO
DETERMINADOS ELEMENTOS
DPN

## Slide 74
DETECTORES
LINEARIDADE

## Slide 75
DETECTORES
SENSIBILIDADE
S = FATOR DE RESPOSTA

## Slide 76
DETECTORES
RUIDO
CAUDAS DE RUIDO:
  CONTAMINANTES NOS GASES
  IMPUREZAS NO DETECTOR
  ATERRAMENTO ELÉTRICO DEFICIENTE

## Slide 77
DETECTORES
MAIS UTILIZADOS
DCT TCD
DETECTOR POR
CONDUTIVIDADE TÉRMICA
DIC FID
DETECTOR POR INONIZAÇÃO DE CHAMA
DCE ECD
DETECTOR POR CAPTURA DE ELÉTRONS
EM MS
DETECTOR POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS

## Slide 78
DETECTOR DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA - DCT
GÁS | COND. TÉRMICA (105 cal/cm seg, 100oC)
HIDROGÊNIO | 49,93
HÉLIO | 39,85
NITROGÊNIO | 7,18

## Slide 79
DCT
PONTE DE WHEATSTONE

## Slide 80
DCT
FATOR DE RESPOSTA
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO ANALITO
QUANTIDADES EQUIMOLARES

## Slide 81
DCT
LINEARIDADE / SENSIBILIDADE

## Slide 82
DETECTOR POR IONIZAÇÃO DE CHAMA (DIC)
GÁS DE ARRASTE
NITROGÊNIO
HIDROGÊNIO

## Slide 83
DETECTOR POR IONIZAÇÃO DE CHAMA (DIC)
Incandescência
Reação
Quebra
REGIÕES DA CHAMA

## Slide 84
DIC
LINEARIDADE / SENSIBILIDADE

## Slide 85
DETECTOR POR CAPTURA DE ELÉTRONS (DCE)
GÁS DE ARRASTE
NITROGÊNIO
ARGÔNIO
FONTE DE EMISSÃO
63Ni
3H

## Slide 86
DETECTOR POR CAPTURA DE ELÉTRONS (DCE)

## Slide 87
DETECTOR DE MASSAS
TIPO QUADRUPOLAR

## Slide 88
CG-EM (GC-MS)
CROMATOGRAMA E ESPECTRO DE MASSAS

## Slide 89
ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

## Slide 90
ANÁLISE QUALITATIVA
INTERAÇÃO ANALITO / F.E.
PRESSÃO DE VAPOR ANALITO
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
TEMPO DE RETENÇÃO
t’R
IDENTIFICAÇÃO INSUFICIENTE

## Slide 91
ANÁLISE QUALITATIVA
RELAÇÃO ENTRE LOG t`R x No C

## Slide 92
ANÁLISE QUALITATIVA
MÉTODOS DE DETECÇÃO / IDENTIFICAÇÃO
CROMATOGRAFIA GASOSA
COM DETECÇÃO POR
ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CG-EM)
CROMATOGRAFIA GASOSA
COM DETECÇÃO POR
INFRAVERMELHO (CG-IV)

## Slide 93
ANÁLISE QUANTITATIVA
INTEGRAÇÃO DE SINAIS
CORTE E PESAGEM
PLANÍMETRO
TRIANGULAÇÃO
1,7 %
4,1%
2,5 – 4,0%

## Slide 94
ANÁLISE QUANTITATIVA
TODAS AS SUBSTÂNCIAS PRESENTES DEVEM SER ELUIDAS
A RESPOSTA DO DETECTOR SIMILAR PARA TODOS COMPOSTOS
NORMALIZAÇÃO
A = ÁREA

## Slide 95
ANÁLISE QUANTITATIVA
FATOR DE RESPOSTA
CORRIGE A RESPOSTA DO DETECTOR
A = ÁREA
W = MASSA

## Slide 96
ANÁLISE QUANTITATIVA
FATOR DE RESPOSTA
PICO | W (g) | A (cm2) | A/W | F
1 | 0,435 | 4,0 | 9,19 | 1,00
2 | 0,653 | 6,5 | 9,95 | 1,08
3 | 0,864 | 7,6 | 8,79 | 0,96
4 | 0,864 | 8,1 | 9,38 | 1,02
5 | 1,780 | 15,0 | 8,52 | 0,93

## Slide 97
ANÁLISE QUANTITATIVA
PADRÃO EXTERNO
SUJEITO A ERROS: INJEÇÃO, PREPARAÇÃO DO PADRÃO

## Slide 98
ANÁLISE QUANTITATIVA
PADRÃO INTERNO

## Slide 99
ANÁLISE QUANTITATIVA
PADRÃO INTERNO
CONDIÇÕES IDEAIS
  SIMILARIDADE ENTRE PADRÃO E ANALITO
  CONCENTRAÇÃO PRÓXIMA
  TEMPO DE RETENÇÃO PRÓXIMO
  PICO SEPARADO DA AMOSTRA
  INERTE
  NÃO FAZER PARTE DA AMOSTRA

## Slide 100
ANÁLISE QUANTITATIVA
FONTES DE ERROS
  AMOSTRAGEM
  ADSORÇÃO
  DECOMPOSIÇÃO
  DEFICIÊNCIA DO DETECTOR
  CÁLCULOS

## Slide 101
DERIVATIZAÇÃO
OBJETIVOS
CONFERIR ESTABILIDADE TÉRMICA
AUMENTAR A VOLATILIDADE
MELHORAR A RESOLUÇÃO
EVITAR A ADSORÇÃO
DIMINUIR A REATIVIDADE
AUMENTAR A DETECTIBILIDADE

## Slide 102
DERIVATIZAÇÃO
DIAZOMETANO
RCO2H + H2CN2  RCO2Me + N2
TRIFLUORETO DE BORO
RCO2H + MeOH/BF3  RCO2Me + H2O
ESTERIFICAÇÃO

## Slide 103
DERIVATIZAÇÃO
HMDS + TMCS
R-O-H + (Me)3SiNHSi(Me)3 + (Me)3SiCl / THF 
R-O-Si(Me)3 + NH4Cl
Éter silílico
SILILAÇÃO

## Slide 104
DERIVATIZAÇÃO
ÁLCOOIS, FENÓIS, AÇUCARES
R-O-H + (H3CCO)2O  R-O-COCH3
Éster
ACETILAÇÃO
AMINAS, AMINOÁCIDOS
R2-NH + (H3CCO)2O  R2-N-COCH3
Amida

## Slide 105
DERIVATIZAÇÃO
APLICAÇÕES
PROTEÇÃO DE GRUPOS:
HIDROXILA, AMINA, CARBOXILA
CLASSES DE COMPOSTOS:
ÁCIDOS GRAXOS
AMINOÁCIDOS
ESTERÓIDES
CARBOIDRATOS
ÁCIDOS NUCLÊICOS

## Slide 106
EXEMPLOS

## Slide 107
Coluna: HP-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) TCOL: 5 min a 50°C / 20°C min-1 / 2 min A 320°C Gás de Arraste: He 2 mL. min-1 Detector: FID
Separação de HPA
EXEMPLO

## Slide 108
COLUNA EMPACOTADA (Ésteres metílicos)
EXEMPLO
Coluna: SP-2100 (3 m x 2 mm ID x 0.25 µm) TCOL: 150 a 230 °C com 4 °C/min Gás de Arraste: N2 20 mL. min-1 Detector: FID

## Slide 109
COLUNA CAPILAR (Ésteres metílicos)
EXEMPLO
Coluna: SBP-5 Silica fundida (30 m x 0,53 mm ID x filme de 1.5 µm) TCOL: 35 a 290 °C com 8 °C/min Gás de Arraste: He 5 mL. min-1 Detector: FID

## Slide 110
ANÁLISE AMBIENTAL (Água)
EXEMPLO

## Slide 111
COMPONENTES DE FRAGÂNCIAS
EXEMPLO

## Slide 112
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 113
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Collins, C. H.; Braga, G.L.; Bonato, P.S.; Introdução a Métodos Cromatográficos, 7a. ed., Editora da Unicamp, Campinas, 1997.
Aquino Neto, F.R. de, Souza Nunes, D.S., Cromatografia: Princípios Básicos e Técnicas Afins, Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2003.
Ciola, R; Fundamentos da Cromatografia a Gás, Edgard Blücher, São Paulo, 1985.
Lanças, F. Cromatografia Gasosa, Editora Acta, São Carlos, 1993.
McNair, H.M.; Bonelli, E.J., Basic Gas Chromatography, Varian, Berkeley, 1968.

## Slide 114
MUITO OBRIGADO!

## Slide 115
MUITO OBRIGADO

## Slide 116
SELEÇÃO DA FASE ESTACIONÁRIA
POLARIDADE RELATIVA
FE | TL oC | x´ | y´ | z´ | u´ | s´ | PR
ESQUALANO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0
OV-1 | 350 | 18 | 55 | 44 | 65 | 42 | 5,3
OV-17 | 375 | 119 | 158 | 162 | 243 | 202 | 21
CARBOWAX 20M | 225 | 322 | 536 | 368 | 572 | 510 | 54,7
OV-275 | 250 | 629 | 872 | 763 | 1.106 | 849 | 100,0

## Slide 117
ANÁLISE QUANTITATIVA
FATOR DE RESPOSTA (DCT)
n | d | F
1 | 0,805 | 0,91
2 | 0,812 | 0,88
3 | 0,811 | 0,91
4 | 0,949 | 0,87
5 | 0,814 | 0,96
6 | 0,822 | 1,00

## Slide 118
EFICIÊNCIA DA COLUNA
ÍNDICE DE RETENÇÃO DE KOVATS (I)