## Slide 1: WNAP – 2004
VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE GÁS NATURAL POR CROMATOGRAFIA GASOSA “ON LINE”

## Slide 2: Introdução
Choques do petróleo nos anos 70;
Participação do gás natural na matriz energética: de 2,7% para 12% até o ano de 2010;
Portaria ANP nº 104/02.

## Slide 3: Introdução
Principais utilizações do gás natural

## Slide 4: Introdução
Portaria ANP nº 104/02
O que fazer?
Utilizar mecanismos de acompanhamento e controle eficientes.
Como fazer?
Analisadores “on line”.

## Slide 5: Introdução
Portaria ANP nº 104/02
Por que fazer assim?
Diminuição dos custos;
Requer operadores não tão habilidosos, porém supervisores mais experientes;
Velocidade: monitoração contínua;
Obtenção de resultados mais reprodutíveis em um longo período de tempo do que se pode obter um operador em instrumental manual.

## Slide 6: Introdução
Portaria ANP nº 104/02
O que alcançar
Analisadores
Qualidade em seus
resultados
Método
Adequação
ao uso

## Slide 7
Gás Natural - Definição
Gás combustível processado que consiste em uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente metano, etano, propano e hidrocarbonetos mais pesados em quantidades menores.

## Slide 8
Gás Natural - Definição

## Slide 9
Produção de Gás Natural

## Slide 10
Processamento de Gás Natural

## Slide 11
Transporte de Gás Natural

## Slide 12
Redução do desmatamento;
Composição química constante;
Elimina o tratamento de efluentes dos produtos da queima;
Diminuição da poluição urbana;
Não emissão de particulados (cinzas);
Rápida dispersão de vazamentos.
Vantagens ambientais

## Slide 13: Metodologia
As metodologias exigidas pela Portaria ANP Nº 104/02, para a análise da composição do gás natural são a ISO 6974 e a ASTM D-1945.

## Slide 14: Motivação
A perda da qualidade do gás, por exemplo, no cálculo do poder calorífico, calculado a partir da sua composição pode gerar um custo de $ 30.000,00 ao ano, pela incerteza de ± 1 BTU.

## Slide 15: Objetivo
Avaliar se os cromatógrafos de linha utilizados para análise de cromatografia gasosa do gás natural têm o mesmo desempenho dos de bancada, em termos de precisão, exatidão e incerteza; considerando-se estes últimos, como referência.

## Slide 16
Cromatografia gasosa “on line”

## Slide 17
Cromatografia gasosa

## Slide 18: Quimiometria
O que é?
Como se divide?
Reconhecimento de padrões;
Análise de misturas;
Calibração multivariada;
Otimização e validação.

## Slide 19: Quimiometria – Por que tão tarde?
Dificuldade de compreensão dos textos matemáticos;
Crença de que a química era uma ciência puramente experimental.
“Toda tentativa de empregar métodos matemáticos no estudo de questões químicas deve ser considerada profundamente irracional e contrária ao espírito da química...
Se a análise matemática devesse ter um lugar de destaque na química – uma aberração que é infelizmente quase impossível – isto causaria uma rápida e generalizada degeneração desta ciência”.
Auguste Comte, filósofo francês,
“Philosophie Positive (1830)”

## Slide 20: Metodologia
Otimização
Encontrar o ótimo;
Melhorar as condições de um processo;
Planejamento fatorial, planejamento fatorial fracionário, Plackett-Burman, “Nested”, Tagushi, entre outros.

## Slide 21: Metodologia
Validação
Estudos laboratoriais;
Planejamento de experimentos;
Características de desempenho;
Intenção ao uso;
Organismo reconhecido.

## Slide 22: Critérios de desempenho
1. Especificidade / Seletividade
2. Precisão
3. Linearidade
4. Faixa de Trabalho
5. Sensibilidade
6. Limite de Detecção
7. Exatidão
8. Limite de Quantificação
9. Comparação Interlaboratorial
10. Precisão do Método
Instrumento
Amostra
Finais

## Slide 23: Critérios de desempenho
Seletividade / Especificidade
Específico
Resposta para apenas 1 analito.
Seletivo
Resposta para vários analitos mas capaz de distinguir a resposta do analito de interesse da resposta dos outros analitos.

## Slide 24: Critérios de desempenho
Faixa de Trabalho
Faixa na qual a sensibilidade do método se mantém constante.
É determinada pelo exame de amostras com diferentes concentrações de analito e definindo a faixa na qual a exatidão e a precisão alcançam níveis desejáveis.

## Slide 25: Critérios de desempenho
Linearidade
A curva de calibração é construída com no mínimo 05 pontos e ajustada através de regressão linear, usando-se o método dos mínimos quadrados.

## Slide 26: Critérios de desempenho
Sensibilidade
É a variação na concentração do analito, correspondente à menor diferença que possa ser detectada pelo método, sendo representada pela inclinação da curva de calibração.

## Slide 27: Critérios de desempenho
Limite de Detecção (LD)
É a menor quantidade de analito presente na amostra, que pode ser detectada mas não necessariamente quantificada.

## Slide 28: Critérios de desempenho
Limite de Quantificação (LQ)
É a menor quantidade de analito presente na amostra, que pode ser determinado com exatidão e precisão aceitáveis.

## Slide 29: Critérios de desempenho
Precisão
É o grau de concordância entre resultados de ensaio mutuamente independentes.
Pode ser expressa como:
repetitividade
precisão intermediária
reprodutibilidade

## Slide 30: Critérios de desempenho
Precisão – Teste F
S2B,i= variância dos dados da cromatografia de linha;
S2L,i = variância dos dados da cromatografia de bancada.

## Slide 31: Critérios de desempenho
Exatidão
É a concordância entre o valor verdadeiro convencional e o encontrado pelo analito.

## Slide 32: Critérios de desempenho
Exatidão – Teste t (igualdade entre as variâncias)

## Slide 33: Critérios de desempenho
Avaliação de Incerteza
A incerteza é um parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando.

## Slide 34: Critérios de desempenho
Avaliação de Incerteza - ISO GUM

## Slide 35: Metodologia
Calibração – comprovar a exatidão;
Validação – amostras são analisadas usando ambos o instrumento a ser validado e um método de teste já validado.

## Slide 36: Metodologia

## Slide 37: Procedimento
Foi analisada uma mesma corrente de gás natural, em condições operacionais constantes, em três replicatas, por três dias consecutivos, em ambos os cromatógrafos: linha e bancada. A metodologia envolvida neste último foi considerada como validada.

## Slide 38: Resultados e discussão
Teste F
Calculamos a variância em termos de reprodutibilidade tanto para os resultados de linha, como para os resultados de bancada.

## Slide 39: Resultados e discussão

## Slide 40: Resultados e discussão
As variâncias são consideradas equivalentes, ao nível de 95% de confiança; pois os valores de F calculados são menores do que o F tabelado – 2,27.
Assim sendo, não existem diferenças significativas de precisão em termos de reprodutibilidade entre as duas metodologias.

## Slide 41: Resultados e discussão
Teste t
Calculamos a média, tanto para os resultados de linha, como para os resultados de bancada.

## Slide 42: Resultados e discussão

## Slide 43: Resultados e discussão
Teste t
As médias são consideradas equivalentes, ao nível de 95% de confiança; pois os valores de t calculados são menores do que o t tabelado – 2,03. Assim sendo, não existem diferenças significativas de exatidão entre as duas metodologias.

## Slide 44: Resultados e discussão
Incerteza de Medição
Calculamos a incerteza de medição, para cada dia de análise, tanto para o cromatógrafo de linha, quanto para o de bancada. Podemos observar, que os resultados são compatíveis; isto é, não impactam significativamente no cálculo do poder calorífico.

## Slide 45: Resultados e discussão

## Slide 46: Conclusão
Não existem diferenças significativas de precisão em termos de reprodutibilidade entre as duas metodologias.
Não existem diferenças significativas de exatidão entre as duas metodologias.

## Slide 47: Conclusão
Observamos que os cromatógrafos de linha apresentam resultados melhores ou iguais aos de bancada. Os componentes que mais contribuem no cálculo do poder calorífico do gás natural: os de maior concentração –metano e etano; e os mais pesados – C6+, tiveram em média uma redução na incerteza, quando analisados com cromatógrafos de linha.

## Slide 48: Contato
Elcio Cruz de Oliveira
(21) 3211 9223
elciooliveira@petrobras.com.br